## 快检设备
附件
东方市疾病预防控制中心卫生监督现场快速检测设备采购表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 二氧化碳分析仪 | 便携式；内置泵吸式，可切换为扩散式或扩散+泵吸式检测方式；对公共场所、学校教室等空气中二氧化碳浓度进行现场快速检测。 1. 检测原理：NDIR 非分散红外检测原理，具备温湿度自动补偿 2. 测量量程：0‑5000ppm（0‑0.5% VOL）；分辨率≤1ppm 3. 技术性能：重复性≤±1% FS；零点漂移≤±2% FS/h；量程漂移≤±2% FS/3h；T90 响应时间≤15s，符合 GB/T 18204.2‑2025 要求 4. 采样方式：内置泵吸式采样；可外接干燥预处理组件，适配高湿环境使用 5. 显示存储：中文彩色显示屏；支持本机存储、USB 接口导出检测数据 6. 供电：内置可充电锂电池，交直流两用，连续工作≥8h 7. 配置：采样管路、干燥过滤组件、便携防震铝箱、合格证、说明书 8. 适用标准：GB 37488‑2019、GB/T 18204.2‑2025 | 台 | 2 | 仪器可计量校准；具备 CMC 计量许可更佳，用于公共场所现场检测，可出具监测记录。
2 | 甲醛分析仪 | 便携式；内置泵吸式，可切换为扩散式或扩散+泵吸式检测方式；对公共场所、学校教室等空气中甲醛浓度进行现场快速检测。 1、量程：0～1μmol/mol（量程可选） 2、分辨率：0.001μmol/mol（与所选量程相关） 3、精度：≤±3%FS或±10%（视具体传感器而定） 4、响应时间:≤30s(T90) 5、检测原理:电化学原理 6、采样方式：泵吸式 7、浓度单位：μmol/mol,ppm，mg/m3等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算。1μmol/mol=1ppm 8、显示界面：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等 9、操作语言：支持中英文操作界面 10、报警方式：声、光报警，高低报警值可以任意设置 11、具有自校验功能，零点标定功能 12、具有一键恢复出厂设置功能 13、具有温度和压力补偿功能 | 台 | 2 | 电化学法仅用于卫生监督现场快速筛查检测；低浓度场景不作为 CMA 正式报告唯一判定依据；传感器寿命约 1‑2 年，需定期更换。
3 | 二氧化氯检测仪 | 可以快速检测生活饮用水中二氧化氯浓度。 1. 检测原理：电化学三电极传感原理，用于环境空气中二氧化氯残留快速筛查 2. 测量量程：0‑10ppm；分辨率≤0.01ppm 3. 技术性能：示值精度≤±3% FS；T90 响应≤30s；恢复时间≤40s 4. 采样方式：内置泵吸采样，可外接干燥过滤组件，减少高湿环境对传感器腐蚀 5. 功能：中文彩色显示，超标声光报警，本机数据存储，USB 数据导出 6. 供电：内置可充电锂电池，满足全天户外巡检 7. 配置：采样管路、干燥过滤组件、便携防震铝箱、合格证、说明书 | 台 | 2 | 用于现场快速筛查；无对应电化学法国标仲裁检测方法，不作为 CMA 正式报告依据；臭氧、氯气存在交叉干扰。
合计